[image: image1.png]Europersie Reeczpospoiita < f-lubelskie  UniaEuropelska -
Program Regionalny B Foisia Soalag yie! roiFurds





Załącznik nr 1 do SIWZ








Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii - 1 zestaw, sztuk 1.
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany (opisać)

	
	Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD - 1 zestaw

	1. 
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:


Typ:

Rok produkcji:
	PODAĆ
	…………….

……………

…………….

…………….

	2. 
	Kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HD tj. 1920 x 1080 pikseli 16:9 ze skanowaniem progresywnym 50 Hz
	TAK PODAĆ
	

	3. 
	Menu kamery wyświetlane na monitorze operacyjnym w postaci inteligentnych tekstowo - graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do ikony funkcji
	TAK 
	

	4. 
	Funkcja zapis wideo i zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 w pamięci typu PenDrive podłączonej do sterownika kamery
	TAK PODAĆ
	

	5. 
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery
	TAK PODAĆ
	

	6. 
	Funkcja wyświetlanie na ekranie monitora informacji o ilości wykorzystania pamięci Pen Drive
	TAK PODAĆ
	

	7. 
	Wyświetlania wskaźnika na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego
	TAK PODAĆ
	

	8. 
	Wyświetlania siatki na ekranie do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego na ekranie monitora operacyjnego
	TAK PODAĆ
	

	9. 
	Kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie 
	TAK PODAĆ
	

	10. 
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym 
	TAK PODAĆ
	


	11. 
	Min. 3 wyjścia wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1920 x 1080p, w tym min. 2 x wyjścia cyfrowe DVI-D umożliwiające przykręcenie śrubami wtyczki przewodu wideo do obudowy sterownika kamery w celu zabezpieczenia przed przypadkowym odłączeniem przewodu wideo i utratą obrazu na monitorze operacyjnym
	TAK PODAĆ
	

	12. 
	Min. 1 wyjście wideo przesyłające sygnał w standardzie pełnego HD 1920 x 1080p typu 3G-SDI 
	TAK PODAĆ
	

	13. 
	Głowica kamery z 3 x CCD wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej zapewniający min. 2 x powiększenie optyczne
	TAK PODAĆ
	

	14. 
	Czułość kamery ≤1,2 lux
	TAK PODAĆ
	

	15. 
	Min. 3 przyciski sterujące funkcjami kamery umieszczone na głowicy kamery, w tym 1 dedykowane do wywołania menu kamery
	TAK PODAĆ
	

	16. 
	Min. 3 gniazda USB zapewniające jednoczasowe podłączenie pamięci Pen Drive, zewnętrznej klawiatury oraz przełącznika nożnego w tym min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery
	TAK PODAĆ
	

	17. 
	Możliwość wykorzystania pamięci Pen Drive o pojemności min. 32 GB, w zestawie
	TAK PODAĆ
	

	18. 
	Sterownik kamery wyposażony w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z insuflatorem w celu sterowania insuflatorem poprzez przyciski na głowicy kamery oraz wyświetlanie parametrów pracy insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej 
	TAK PODAĆ
	

	19. 
	Funkcja sterowania natężeniem źródła światła poprzez przyciski na głowicy kamery
	TAK PODAĆ
	

	20. 
	Klawiatura silikonowa USB do obsługi kamery poza sterylną strefą
	TAK 
	

	Źródło światła LED - 1 zestaw

	21. 
	Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie ustawionej wartości natężenia światła
	TAK PODAĆ
	

	22. 
	Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie natężenia światła na ok. 5%)
	TAK PODAĆ
	

	23. 
	Żywotność diody LED min. 30 000 godzin
	TAK PODAĆ
	

	24. 
	Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz przyciski na panelu czołowym urządzenia
	TAK PODAĆ
	

	
	Monitor operacyjny LCD - 1 zestaw

	25. 
	Monitor medyczny o przekątnej min. 26"
	TAK PODAĆ
	

	26. 
	Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli
	TAK PODAĆ
	

	27. 
	Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D 
	TAK PODAĆ
	

	
	Insuflator CO2 - 1 zestaw

	28. 
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim
	TAK PODAĆ
	

	29. 
	Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i ustawianie ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery.
Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej
	TAK PODAĆ
	

	30. 
	Maksymalny przepływ gazu min. 40 l/min
	TAK PODAĆ
	

	31. 
	Maksymalne ciśnienie insuflacji min. 30 mmHg
	TAK PODAĆ
	

	32. 
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy
	TAK PODAĆ
	

	33. 
	Tryb pracy wysokoprzepływowy:
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
- regulacja przepływu w pełnym zakresie, min. 1 - 40 l/min
	TAK PODAĆ
	

	34. 
	Tryb pracy czuły: 
- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min
	TAK PODAĆ
	

	35. 
	Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2
	TAK PODAĆ
	

	36. 
	Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2
	TAK PODAĆ
	

	37. 
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	TAK PODAĆ
	

	38. 
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	TAK 
	

	39. 
	Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	40. 
	Dren insuflacyjny, silikonowy, wielorazowy – 1 szt. 
	TAK PODAĆ
	

	
	Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw

	41. 
	Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy 
	TAK 
	

	42. 
	Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną
	TAK PODAĆ
	

	43. 
	Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy z jednorazowymi wkładami workowymi lub szklanym, wielorazowym słojem do odsysania
	TAK PODAĆ
	

	44. 
	Maksymalna prędkość płukania min. 1200 ml/min., z możliwością regulacji i ustawiania niższych wartości 
	TAK PODAĆ
	

	45. 
	Maksymalne ciśnienie płukania min. 500 mmHg z możliwością ustawienia niższych wartości
	TAK PODAĆ
	

	46. 
	Maksymalne podciśnienie odsysania min. (- 0,8) bar
	TAK PODAĆ
	

	47. 
	Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnej i ustawionej prędkości płukania
	TAK PODAĆ
	

	48. 
	Pompa wyposażona we wskaźnik aktualnego i ustawionego podciśnienia odsysania
	TAK PODAĆ
	

	49. 
	Pompa wyposażona w animowaną instrukcję zakładania drenów płuczących wyświetlaną na ekranie monitora dotykowego
	TAK PODAĆ
	

	50. 
	Dreny płuczące z częścią zakładaną na rolki typu kaseta / cartridge 
	TAK PODAĆ
	

	51. 
	W zestawie jednorazowy kompletny dren płuczący, z dwoma igłami do wkłucia do worka, sterylny - 10 szt.
	TAK PODAĆ
	

	52. 
	W zestawie dren ssący, sterylizowalny - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	53. 
	Zbiornik do użycia z jednorazowymi, wymiennymi wkładami workowymi 2,5 l do odsysania - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	54. 
	Wkład workowy do odsysania 2,5 l - 40 szt.
	TAK PODAĆ
	

	
	Wózek aparaturowy - 1 zestaw

	55. 
	Podstawa wyposażona w 4 koła z blokadą na min. 2 kołach
	TAK PODAĆ
	

	56. 
	Min. 4 półki 
	TAK PODAĆ
	

	57. 
	Uchwyt centralny do przymocowania monitora
	TAK PODAĆ
	

	58. 
	Uchwyt butli CO2
	TAK 
	

	
	Instrumentarium 

	59. 
	Optyka laparoskopowa, śr. 10 mm, dł. 30 - 31 cm, kąt patrzenia 30 st., wyposażona w system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	60. 
	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer x gł x wys] - 520 x 90 x 45 mm (+/- 5%)-1 szt.
	TAK PODAĆ
	


	61. 
	Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, długość 250 cm - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	62. 
	Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm - 1 szt.
Igła iniekcyjna z przyłączem LUER- lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm -1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	63. 
	Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu ) – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	64. 
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	65. 
	Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 1 szt.
Imadło KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, zapinka wyłączana śr. 5 mm, dł. 33 cm – 2 szt.
	TAK PODAĆ
	

	66. 
	Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt.
	TAK PODAĆ
	

	67. 
	Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome;  monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
Kleszcze chwytające z ząbkami 2x4, obie ruchome;  monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.

Kleszcze chwytające, REDDICK-OLSEN bransze ruchome długie monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	68. 
	Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	69. 
	Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome;  monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	70. 
	Kleszcze chwytające, bransze ruchome krótkie, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	71. 
	Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm, z wymiennymi końcówkami  – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	72. 
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	73. 
	Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma;  obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	74. 
	Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze obie ruchome;  bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	75. 
	Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet:  tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 35 - 36 cm  – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	76. 
	Klipsy tytanowe, rozm. średnio - duży, 16 magazynków po 10 klipsów w magazynku, sterylne – 1 opak. 
	TAK PODAĆ
	

	77. 
	Przewód HF, monopolarny, dł. min. 300 cm - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	78. 
	Przewód HF, bipolarny, dł. min. 300 cm - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	79. 
	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych, pokrywa perforowana, przeźroczysta, dno kontenera perforowane, wyłożone matę typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 585 x 255 x 145 mm - 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	80. 
	Diatermia elektrochirurgiczna - 1 zestaw

	81. 
	Aparat umożliwiający automatyczną pracę: monopolarną, bipolarną i bipolarna w środowisku soli fizjologicznej oraz funkcję bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm - do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej.
	TAK PODAĆ
	

	82. 
	Podstawowa częstotliwość pracy dla cięcia mono- i bipolarnego 375 kHz +/- 10%
	TAK PODAĆ
	

	83. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK 
	

	84. 
	Wielokolorowy, dotykowy czytelny ekran obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
	TAK PODAĆ
	

	85. 
	Możliwość zapamiętania min. 22 programów tematycznych i zapisania ich pod nazwą własną w języku polskim
	TAK PODAĆ
	

	86. 
	Możliwość wyboru min. 5 różnych ustawień ze sterylnego pola włącznikiem nożnym i uchwytem do cięcie/koagulacja lub manualnie z ekranu dotykowego  dla każdego programu
	TAK PODAĆ
	

	87. 
	Liczba i konfiguracja gniazd  przyłączeniowych:
 - monopolarne w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym – 1 szt.                     
- bipolarne w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm – min. 1 szt. 
- uniwersalne do instrumentów mono i bipolarnych oraz do zamykania dużych naczyń – min.1 szt. 

 - neutralne  w systemie wtyczek jedno i dwupinowych –1szt
 Przyłączanie wskazanych typów wtyczek bez dodatkowych adapterów.
	TAK PODAĆ
	

	88. 
	Możliwość wymiany gniazd wyjściowych przez użytkownika w celu zmiany konfiguracji przyłączanych narzędzi
	TAK 
	

	89. 
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego i bipolarnego regulowana do min. 360 W
	TAK PODAĆ
	

	90. 
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 100 W 
	TAK PODAĆ
	

	91. 
	Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego min. 3 rodzaje: delikatne, osuszające- hemostatyczny, intensywny – waporyzujący
	TAK PODAĆ
	

	92. 
	Moc wyjściowa do koagulacji bipolarnej i monopolarnej regulowana do min. 120 W
	TAK PODAĆ
	

	93. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej kontakowej – min. 3 rodzaje: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą 
	TAK PODAĆ
	

	94. 
	Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu natryskowego do min 130W
	TAK PODAĆ
	

	95. 
	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	TAK PODAĆ
	

	96. 
	Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą bipolarną elektroresekcję w soli fizjologicznej z automatyczną regulacja mocy wyjściowej z całego, dostępnego zakresu do min. 360W
	TAK PODAĆ
	

	97. 
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)  dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	TAK PODAĆ
	

	98. 
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)
	TAK PODAĆ
	

	99. 
	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem. 
	TAK PODAĆ
	

	100. 
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej monitorujący również symetrie elektrody
	TAK PODAĆ
	

	101. 
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda – skóra
	TAK PODAĆ
	

	
	Wyposażenie:

	102. 
	Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	103. 
	Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	104. 
	Kabel elektrod neutralnych dł. min. 4m – 1szt.
	TAK PODAĆ
	

	105. 
	Kleszczyki  wielorazowe do zamykania dużych naczyń dł. 27-28cm, część robocza wyposażona w elementy do przytrzymania tkanki, z kablem – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	106. 
	Kleszczyki  wielorazowe do zamykania dużych naczyń do laparoskopii dł. 34-37cm, część robocza typu Meryland, z kablem – 1 szt.,
	TAK PODAĆ
	

	107. 
	Nożyczki laparoskopowe wielorazowe do cięcia i koagulacji  prądem bipolarnym ( tępe), bransze zagięte do laparoskopii, dł. 34-37cm  – 1 szt.
	TAK PODAĆ
	

	108. 
	Elektroda neutralna symetrycznie dzielona dla pacjentów powyżej 5 kg wagi z możliwością dowolnej orientacji względem operowanego pola dzięki dodatkowemu pierścieniowi o różnej szerokości – powierzchnia całkowita 105-108 cm2, min. 50 szt, 
	TAK PODAĆ
	

	109. 
	Kabel do resektora bipolarnego z funkcja rozpoznawania i programowania nastaw
	TAK 
	

	Wymagania dodatkowe dla Zestaw laparoskopowy FULL HD do laparoskopii

	110. 
	Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe, ani nie potestowe.
	TAK
	

	111. 
	Rok produkcji urządzenia 2020 r.
	TAK
	

	112. 
	Dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat 
	TAK
	

	113. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.
	TAK
	

	114. 
	Bezpłatny przegląd serwisowy w okresie gwarancji zalecany przez producenta min. raz w ciągu 12 miesięcy.
	TAK
	

	115. 
	Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu , fax. , adres e-mail. 
	TAK
	

	116. 
	Szkolenie - instruktaż personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.

Szkolenie - instruktaż w cenie oferty i potwierdzone protokołem z listą przeszkolonych - poinstruowanych osób.
	TAK
	


Miejscowość ................................ data ........................    
……………........................................................

podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Strona 38 z 58

[image: image1.png]