## Formularze_asortymentowo-_cenow
sygn: 10/2021/TP Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Odczynniki, kontrole, kalibratory i akcesoria wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy.
Informacja techniczna dotycząca analizatora biochemicznego
Oferowany analizator musi spełniać wszystkie poniższe warunki pod rygorem odrzucenia oferty
1. | Automatyczny, wieloparametrowy analizator do postawienia na stole, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" fabrycznie nowy, gotowy do pracy
2. | Analizator z kompletnym wyposażeniem (komputer, drukarka, stacja uzdatniania wody, zewnętrzny UPS)
3. | Wydajność analizatora minimum 330 oznaczeń na godzinę bez ISE
4. | Analizator pracujący metodą " mokrej chemii"
5. | Możliwości analityczne: biochemia - enzymy, substraty, ISE; białka specyficzne; parametry koagulologiczne
6. | Możliwość wykonywania oznaczeń w surowicy, osoczu, krwi pełnej, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i hemolizacie
7. | Kuwety reakcyjne jednorazowego użytku
8. | Bezdotykowe mieszanie reagentów w kuwetach pomiarowych
9. | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne chłodzone na pokładzie analizatora
10. | Jednoczesna dostępność min. 35 różnych testów (parametrów) z możliwością ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora
11. | Minimum 80 pozycji na próbki badane
12. | Maksymalna objętość próbki do 20 µl (bez pomiaru ISE)
13. | Detektor skrzepu z powiadomieniem operatora oraz automatyczne udrażnianie igły pobierającej
14. | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek pierwotnych i wtórnych. Możliwość wstawienia kolejnych próbek podczas pracy analizatora bez żadnych dodatkowych procedur.
15. | Możliwość wykonywania wszystkich testów na jednym analizatorze (pomiary reakcji punktu końcowego, reakcji kinetycznych)
16. | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń i zagęszczeń w przypadku przekroczenia granicy liniowości "w górę" lub "w dół"
17. | Możliwość identyfikacji próbek badanych, odczynników, kalibratorów i kontroli przy pomocy kodów kreskowych
18. | Kontrola jakości wewnętrzna wykonywana codziennie na dwóch poziomach
19. | Bieżące monitorowanie ilości dostępnych odczynników na pokładzie analizatora
20. | Program kontroli jakości umożliwiający prowadzenie kontroli jakości w formie graficznej oraz statystycznej analizy wyników dla poszczególnych parametrów
21. | Rejestrowanie i sygnalizowanie przez analizator procedur konserwacyjnych
22. | Modem serwisowy
23. | Oprogramowanie operatorskie w j. polskim, analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej
24. | Zużycie wody nie większe niż 2 litry/ godzinę
25. | Udział w międzynarodowej kontroli jakości parametru alkohol 1 x na kwartał na koszt Oferenta
26. | Ilość kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oferent zapewni do ilości wykonywanych oznaczeń
27. | Analizator wyposażony w UPS dla podtrzymywania pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania (minimum 10 minut)
28. | Stacja robocza do wpięcia w sieć istniejącego systemu informatycznego w laboratorium (komputer, monitor, drukarka, tonery) dostarcza i pokrywa koszty Wykonawca. Koszty wpięcia analizatora w istniejący system informatyczny laboratorium pokrywa Wykonawca. Podłączenia dokonuje Firma firma MARCEL S.A. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka, tel. 22-490-95-30
29. | Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze niniejszego analizatora w miejscu jego instalacji
30. | Okres gwarancji na dzierżawiony analizator - 36 miesięcy, obejmujący: bezpłatnie przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów.
31. | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku inżynierowi dyżurnemu Czas oczekiwania na serwis 12 godzin od chwili zgłoszenia Naprawy analizatora - czas wykonania: maks. 48h od chwili zgłoszenia awarii; w przypadku dłuższej awarii, tj. powyżej 48h, wymóg wstawienia aparatu zastępczego. W okresie oczekiwania na naprawę i do czasu dostarczenia aparatu zastępczego –zapewnienie wykonywania niezbędnych badań w innym dostępnym laboratorium na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami transportu Autoryzowany serwis producencki(bez podwykonawców) przez cały czas trwania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora zgodnie z DTR urządzenia. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia nowego analizatora
Lista cenowa dla analizatora: |  | Model aparatu: | …............................................................ | Producent: | …........................ | Rok produkcji: | …...................... | Wartość brutto oferowanego analizatora: ….............................
Odczynniki
| Nazwa parametru | Nr katalogowy | Produkt | Deklarowana liczba oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
| Dzierżawa analizatora |  |  | 36 | miesiąc | 36
| Albuminy |  |  | 300
| Alkohol etylowy / Etanol / ETOH |  |  | 150
| Aminotransferaza alaninowa/GPT/ALTL |  |  | 3300
| Aminotransferaza asparaginianowa ASTL/GOT/ASTLPyp |  |  | 3200
| Białko C-Reaktywne / CRP lub CRP LX |  |  | 4900
| Białko całkowite / TP |  |  | 300
| Białko w moczu płynie mózgowo-rdzeniowym/PMR/TPUC |  |  | 100
| Bilirubina całkowita / BIL-T |  |  | 1500
| Chlorki / Cl |  |  | 1400
| Cholesterol / CHOL |  |  | 4100
| Cholesterol / HDL / gen.4 |  |  | 3000
| Cholesterol / LDL |  |  | 2900
| Czynnik reumatoidalny / RF |  |  | 200
| Ferrytyna |  |  | 200
| Fosfataza zasadowa / ALP |  |  | 200
| Fosforany nieorganiczne / PHOS |  |  | 100
| Gamma-Glutamylotransferaza / GGT |  |  | 700
| Glukoza/surowica, osocze, mocz/hemolizat, krew peł |  |  | 8000
| Hemoglobina glikowana/HbA1c /hemolizat/krew pełna |  |  | 600
| Kreatynina Jaffe / CREJ / Kinetyczna / w surowicy |  |  | 6200
| Kwas moczowy / UA do surowicy i moczu |  |  | 2400
| Lipaza (met. kolorymetryczna) |  |  | 500
| MOCZNIK / UREA mocznik w surowicy / moczu |  |  | 4000
| Magnez /Mg |  |  | 400
| Potas / K |  |  | 6200
| Sód / Na |  |  | 5300
| Triglicerydy / TRIG |  |  | 4200
| Wapń / Ca surowica i mocz |  |  | 700
| alfa-Amylaza / AMYL / DIASTAZA |  |  | 800
| Żelazo / FE |  |  | 1000
Razem
Wykonawca (Oferent) rozbuduje i uzupełni tabelę o kontrole, kalibratory i akcesoria niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń
Kalibratory
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Materiały kontrolne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Materiały eksploatacyjne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Podsumowanie kosztów w okresie 36 m-cy dla analizatora:
|  |  | netto | brutto
Czynsz
|  | Odczynniki | 0 | 0
|  | Kalibratory | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | 0 | 0
|  | Materiały eksploatacyjne | 0 | 0
|  | Razem: | 0 | 0
Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Odczynniki, kontrole, kalibratory i akcesoria wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy.
Informacja techniczna dotycząca analizatora parametrów krytycznych
Oferowany analizator musi spełniać wszystkie poniższe warunki pod rygorem odrzucenia oferty
1 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2,Hb, Hct, SO2. Na+, K+, Cl, Ca+2, bilirubina, 2Hb, HHb, CO Hb, Met Hb, Thb, SO2
2 | Analizator fabrycznie nowy, gotowy do pracy
3 | Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawek, ampułek lub kapilar
4 | Analizator z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych - analizator przystosowany do pracy z kodami kreskowymi
5 | Analizator oraz odczynniki do analizatora oraz materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta
6 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z aparatem
7 | Wykonawca dostarczy oryginalne odczynniki, krew kontrolną do kontroli na 3 poziomach (L,N,H) - 1 raz w tygodniu, niezależne od kalibratorów
8 | Do oferty należy załączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników
9 | Ulotki odczynnikowe dla wszystkich oferowanych odczynników w języku polskim
10 | Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne w języku polskim
11 | Dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych dla odczynników, które takich substancji nie zawierają
12 | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z aparatem
13 | Możliwość wykonania analizy z: surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów
14 | Prosta komunikacja z operatorem - przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon, oprogramowanie w języku polskim
15 | Wbudowana drukarka
16 | Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia
17 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych
18 | Stabilność odczynników po otwarciu 42 dni
19 | Graficzny wykaz tendów pacjenta
20 | Trzy tory pomiarowe umożliwiające wybór poszczególnych parametrów
21 | Bezobsługowe elektrody, nie wymagające wymiany membran czy dodawania płynów
22 | Pamięć min 1000 ostatnich oznaczeń
23 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta
24 | Monitorowanie poziomu odczynników
25 | Wszystkie instrukcje w języku polskim dostarczone wraz z aparatem
26 | Ilość kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oferent zapewni do ilości wykonywanych oznaczeń
27 | Częstotliwość kontroli jakości 1 x tygodniu na 3 poziomach
28 | Analizator wyposażony w UPS dla podtrzymywania pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania (minimum 10 minut)
29 | Stacja robocza do wpięcia w sieć istniejącego systemu informatycznego w laboratorium (komputer, monitor, drukarka, tonery) dostarcza i pokrywa koszty Wykonawca. Koszty wpięcia analizatora w istniejący system informatyczny laboratorium pokrywa Wykonawca. Podłączenia dokonuje Firma firma MARCEL S.A. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka, tel. 22-490-95-30
30 | Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze niniejszego analizatora w miejscu jego instalacji
31 | Okres gwarancji na dzierżawiony analizator - 36 miesięcy, obejmujący: bezpłatnie przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów.
32 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku inżynierowi dyżurnemu Czas oczekiwania na serwis 12 godzin od chwili zgłoszenia Naprawy analizatora - czas wykonania: maks. 48h od chwili zgłoszenia awarii; w przypadku dłuższej awarii, tj. powyżej 48h, wymóg wstawienia aparatu zastępczego. W okresie oczekiwania na naprawę i do czasu dostarczenia aparatu zastępczego –zapewnienie wykonywania niezbędnych badań w innym dostępnym laboratorium na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami transportu Autoryzowany serwis producencki(bez podwykonawców) przez cały czas trwania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora zgodnie z DTR urządzenia. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia nowego analizatora
Lista cenowa dla analizatora: |  | Model aparatu: | …............................................................ | Producent: | …........................ | Rok produkcji: | …...................... | Wartość brutto oferowanego analizatora: ….............................
Odczynniki
|  |  | Produkt | Deklarowana liczba oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
|  |  | Dzierżawa analizatora | 36 | miesiąc | 36
|  |  | Gazometria (pH,pCO2,pO2,Hb, Hct, SO2. Na, K, Cl, Ca, bilirubina, 2H6, HHb, CO H6, Met H6, ThB, SO2) | 1000
Razem
Wykonawca (Oferent) rozbuduje i uzupełni tabelę o kontrole, kalibratory i akcesoria niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń
Materiały kontrolne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Materiały eksploatacyjne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Podsumowanie kosztów w okresie 36 m-cy dla analizatora:
|  |  | netto | brutto
czynsz
|  | Odczynniki | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | 0 | 0
|  | Materiały eksploatacyjne | 0 | 0
|  | Razem: | 0 | 0
Załącznik nr 2 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Odczynniki, kontrole, kalibratory i akcesoria wraz z dzierżawą analizatora na okres 36 miesięcy.
Informacja techniczna dotycząca analizatora immunodiagnostycznego
Oferowany analizator musi spełniać wszystkie poniższe warunki pod rygorem odrzucenia oferty
1 | Analizator główny immunodiagnostyczny pracujący w systemie „Random Access”, fabrycznie nowy, gotowy do pracy
2 | Metoda badań: chemiluminescencja
3 | Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń / godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych
4 | Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki
5 | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu
6 | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
7 | Kontrola jakości wewnętrzna tsh, ft3 ft4 Psa Troponina wykonywana 1 dziennie na jednym poziomie naprzemiennie, reszta parametrów 2 x tyg na 2 poziomach
8 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym
9 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator
10 | Aparat kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym
11 | Eliminacja kontaminacji - jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników
12 | Automatyczne otwierania i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora
13 | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych
14 | Ilość kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oferent zapewni do ilości wykonywanych oznaczeń
15 | Analizator wyposażony w UPS dla podtrzymywania pracy analizatorów w przypadku zaniku zasilania (minimum 10 minut)
16 | Stacja robocza do wpięcia w sieć istniejącego systemu informatycznego w laboratorium (komputer, monitor, drukarka, tonery) dostarcza i pokrywa koszty Wykonawca. Koszty wpięcia analizatora w istniejący system informatyczny laboratorium pokrywa Wykonawca. Podłączenia dokonuje Firma firma MARCEL S.A. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka, tel. 22-490-95-30.
17 | Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu oraz zapewni bezpłatne szkolenie personelu w obsłudze niniejszego analizatora w miejscu jego instalacji
18 | Okres gwarancji na dzierżawiony analizator - 36 miesięcy, obejmujący: bezpłatnie przeglądy, naprawy gwarancyjne i serwisowe, a także wszelkie koszty związane z montażem części zamiennych i dojazdów.
19 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku inżynierowi dyżurnemu Czas oczekiwania na serwis 12 godzin od chwili zgłoszenia Naprawy analizatora - czas wykonania: maks. 48h od chwili zgłoszenia awarii; w przypadku dłuższej awarii, tj. powyżej 48h, wymóg wstawienia aparatu zastępczego. W okresie oczekiwania na naprawę i do czasu dostarczenia aparatu zastępczego –zapewnienie wykonywania niezbędnych badań w innym dostępnym laboratorium na koszt Wykonawcy łącznie z kosztami transportu Autoryzowany serwis producencki(bez podwykonawców) przez cały czas trwania umowy obejmujący: naprawy, części zamienne i dojazd inżyniera serwisu oraz zapewnienie bezpłatnego przeglądu technicznego analizatora zgodnie z DTR urządzenia. Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia nowego analizatora
Lista cenowa dla analizatora: |  | Model aparatu: | …............................................................ | Producent: | …........................ | Rok produkcji: | …...................... | Wartość brutto oferowanego analizatora: ….............................
Odczynniki
| Nazwa parametru | Nr katalogowy | Produkt | Deklarowana liczba oznaczeń w okresie 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
| Dzierżawa analizatora immunodiagnostycznego |  |  | 36 | miesiąc | 36
| Anti-SARS-Coronavirus-2 - test jakościowy |  |  | 410
| Anti-SARS-Coronavirus-2 Spike Protein - test ilościowy |  |  | 150
| Anty-TPO /przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie |  |  | 200
| CA 125 |  |  | 350
| CA 19-9 |  |  | 200
| CEA |  |  | 200
| FT3 / wolna trójjodotyronina |  |  | 800
| FT4 / wolna tyroksyna |  |  | 1400
| HBsAg / Antygen powierzchniowy HBs |  |  | 200
| HCG / gonadotropinakosmówkowa / typ beta |  |  | 250
| HIV Combi G4/przeciwciała antyHIV1,HIV2/Antygenp24 |  |  | 300
| IgE / Immunoglobulina E |  |  | 200
| Insulina |  |  | 200
| PSA całkowite |  |  | 700
| PSA wolne |  |  | 100
| Prokalcytonina |  |  | 650
| Syphilis/Kiła/Treponema Pallidium/test kiłowy/WR |  |  | 200
| TSH gen.3 / tyreotropina |  |  | 4500
| Toxo IgG / Toksoplazmoza |  |  | 200
| Toxo IgM / Toksopazmoza |  |  | 700
| Troponina T hs / TnT |  |  | 1300
| Witamina D Total |  |  | 200
| anti-CCP / Autoprzeciwciała anty CCP |  |  | 200
| anty-HBs |  |  | 300
| anty-HCV |  |  | 300
Razem
Wykonawca (Oferent) rozbuduje i uzupełni tabelę o kontrole, kalibratory i akcesoria niezbędne do wykonania w/w ilości oznaczeń
Kalibratory
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Materiały kontrolne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Materiały eksploatacyjne
|  | Nr katalogowy | Produkt |  | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 36 m-cy | Cena jednego opakowania netto | stawka VAT | Cena jednego opakowania brutto | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy
Razem
Podsumowanie kosztów w okresie 36 miesięcy dla analizatora immunodiagnostycznego:
|  |  | netto | brutto
Czynsz
|  | Odczynniki | 0 | 0
|  | Kalibratory | 0 | 0
|  | Materiały kontrolne | 0 | 0
|  | Materiały eksploatacyjne | 0 | 0
|  | Razem: | 0 | 0
Wartości brutto za okres 36 miesięcy, dla wszystkich analizatorów, obejmującą dostawę odczynników, kalibratorów, mat. kontrolnych oraz eksploatacyjncyh i dzierżawę analizatorów należy wpisać w Formularzu ofertowym – Załącznik Nr 1 do SWZ.
Uwaga!
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Uwaga!
Oświadczenie należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym