Załącznik Nr 1 do Zapytania

FORMULARZ OFERTY
Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: 
...............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)

............................................................................................................................................................... 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
............................................................................................................................................................... (NR TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, składam ofertę w postępowaniu na dostawę myjni dezynfekcyjnych dla potrzeb oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
Oferuję realizację zamówienia za cenę:
•
za cenę netto: .................................... zł,

•
brutto .................................... zł

Słownie brutto : ...............................................................................................................

Formularz asortymentowo-cenowy:       
	Przedmiot zamówienia


	Cena jednostkowa  netto oferty PLN
	Podatek  % VAT
	Szt. 
	Wartość netto oferty PLN
	Wartość brutto oferty PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Myjnia dezynfekcyjna
	
	
	4
	
	


Wartość oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

Pozostaję związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i uzyskałem zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób skierowanych do realizacji zamówienia.

Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie skutkował powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług VAT.

Zobowiązuję się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego lub przedmiotu zamówienia uzyskanych w związku z realizacją zamówienia.

Oświadczam, że ceny zawarte w ofercie nie podlegają zmianom przez okres trwania umowy.    

Oświadczam, że załączony do ogłoszenia  projekt umowy został przez  nas  zaakceptowany.

W przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę na warunkach i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.   
Uwaga! 
Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Załącznik Nr 2 do Zapytania 

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Myjnia dezynfekcyjna – 4 szt.
Parametry minimalne myjni dezynfekcyjnej 
	
	Parametry minimalne, wymagane
	Parametry oferowane (opisać lub potwierdzić -TAK)

	

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2021


	

	2
	Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych.
	

	3
	Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu, z nierdzewnej stali jakości min. 316 L [wg.AISI]
	

	4
	Maksymalne wymiary urządzenia:

Wysokość: 1200 mm

Szerokość: 500 mm

Głębokość: 570 mm
	

	5
	Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” lub jeden „basen” lub kosz
	

	6
	Wysokość komory mycia umożlwiająca wstawianie basenów z tzw. długą rączką  - min. 48 cm
	

	7
	Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. 
	

	8
	Higieniczne automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku bez konieczności stosowania przycisków łokciowych lub pedałów nożnych.
	

	9
	Zabezpieczenie przed wydostawaniem się oparów z komory przy pomocy wbudowanego kondensatora oparów.
	

	10
	Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 6  kW.  Możliwość zasilania 1 fazowego.
	

	11
	Pompy dozująca detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie
	

	12
	Min. 5 programów mycia i dezynfekcji 
	

	13
	Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.
	

	14
	Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C
	

	15
	Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
	

	16
	Blokada drzwi podczas trwania cyklu
	

	17
	Zabezpieczenie przed zalaniem, klasa zabezpieczenia min. IP21
	

	18
	Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)
	

	19
	Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach
	

	20
	Niskie zużycie wody na fazę max. 7 litrów

Program standardowy dla kaczek max. 15 litrów

Program standardowy dla basenów sanitarnych max. 21 litrów
	

	21
	Czas dla standardowego cyklu max. 8 min.
	

	22
	Wydajność pompy cyrkulacyjnej max. 190 l/min
	

	23
	Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe w tym, pompy obiegowej oraz zbiornika wytwornicy pary.
	

	24
	Wbudowana wytwornica pary
	

	25
	Maksymalny poziom emitowanego hałasu  do 48dB
	

	26
	Możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu komputerowego 
	

	27
	Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾”
	

	28
	Odpływ Ø 100 mm
	

	29
	Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia ≥ 6 kW
	

	30
	Możliwość stosowania środków chemicznych do mycia i odkamieniania  różnych producentów min. 3, bez utraty gwarancji.
	

	31
	Urządzenie spełniające normy PN EN 158, 83-1/-3
	

	32
	Urządzenie posiadające certyfikat CE - dołączyć do oferty kopię ważnej deklaracji zgodności CE
	

	33
	Oświadczenie wraz z kopią dokumentów (typu ulotki , katalogi, prospekty) potwierdzających posiadanie wymaganych parametrów minimalnych przez oferowane myjnie  – dołączyć do oferty
	

	34
	Instrukcja obsługi  w języku polskim do każdej myjni– 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy  dostawie sprzętu a do oferty 1 egz. w wersji elektronicznej 
	

	35
	Termin realizacji do 20 dni od daty zawarcia umowy
	

	36
	Minimalny okres gwarancji – 24 miesięcy 

- wymagane dwa przeglądy w ramach ceny, w okresie gwarancji 

  (nie obejmuje ceny zużywalnych elementów))
	

	37
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	


…………………………………………………………

Podpis upoważnionej osoby 
Uwaga! 
Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Załącznik Nr 3 do Zapytania 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Składając ofertę̨ na zakup i dostawę myjni dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, oświadczam, że Wykonawca: 

...............................................................................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA WYKONAWCY)
............................................................................................................................................................... 

(ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY)
............................................................................................................................................................... (NUMER TELEFONU, FAX, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ)
Spełnia / nie spełnia* warunki udziału w postępowaniu wskazane w treści zapytania;

wobec wykonawcy zachodzą / nie zachodzą* podstawy wykluczenia wskazane przez Zamawiającego w treści zapytania.
* - niewłaściwe skreślić
Uwaga! 
Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
